Spis treści

1.0	Zakres działania Systemu MED-box	4

1.1	Opis systemu MED-box	5

1.2	Problem, na który odpowiada innowacja	6

1.3	Grupa odbiorców	6

1.4	Do czego ma służyć rozwiązanie?	6

2.0	Funkcje systemu	7

2.1	Rejestracja i logowanie	7

2.1.1	Funkcjonalność ekranu	7

2.2	Ekran przypomnienia hasła	8

2.3	Ekran rejestracji	8

2.3.1	Funkcjonalności ekranu	8

2.4	Ekran główny i menu nawigacyjne systemu MED-box	9

2.4.1	Funkcjonalność ekranu	9

2.5	Ekran EKG	9

2.5.1	Funkcjonalność ekranu	10

2.6	Ekran wyniku pomiaru EKG	10

2.7	Ekran pomiaru ciśnienia	11

2.7.1	Funkcjonalność ekranu	12

2.8	Ekran pomiaru temperatury	12

2.8.1	Funkcjonalność ekranu	13

2.9	Ekran pomiaru SpO2	13

2.9.1	Funkcjonalność ekranu	13

2.10	Ekran pomiaru Akcja serca	13

2.10.1	Funkcjonalność ekranu	13

2.11	Ekran osoby alarmowe	14

2.11.1	Funkcjonalność ekranu	14

2.12	Ekran pomiaru glukometrem	14

2.12.1	Funkcjonalność ekranu	14

3.0	Instrukcja wykonywania pomiarów	14

3.1	Informacje podstawowe o urządzeniu Checkme PRO	14

3.2	Ekran główny	16

4.0	Korzystanie z urządzenia Checkme Pro	17

4.1	Przed użyciem	17

4.2	Przed użyciem EKG	17

4.2.1	Ostrzeżenia i środki ostrożności Przed użyciem EKG	18

4.2.2	Rejestrator EKG	18

4.3	Przed użyciem pomiar Temperatury	23

4.3.1	Wykonywanie pomiaru temperatury	24

4.4	Oksymetr	25

4.5	Włączanie/wyłączanie Bluetooth	27

4.6	Przeglądanie wyników zapisu EKG w MED-box	28

4.7	Przeglądanie wyników termometru w MED-box	28

5.0	Informacje podstawowe o urządzeniu AirBP	28

5.1	Nakładanie mankietu na ramię	29

5.3	Pomiar ciśnienia krwi	30

5.4	Przeglądanie wyników pomiaru ciśnienia krwi w MED-box	31

6.0	Informacje na temat glukometru	31

6.1	Informacje podstawowe o glukometrze	31

6.2	Instrukcja wykonywania pomiaru glukozy	31

7.0	Dokumentacja techniczna	32

7.1	Bluetooth	32

7.2	Android Studio	33

7.3	Manifest Android	33

7.4	Profil Bluetooth	33

7.5	Usługi (Services)	34

7.6	Characteristics (Charakterystyki)	34

7.7	UUID - uniwersalny niepowtarzalny identyfikator	34

7.8	HCI Log (Narzędzia programistyczne android)	35

7.9	Technologia aplikacji	35

7.10	Bezpieczeństwo danych i reguł dostępu	35

7.11	Opis wykorzystywanych bibliotek, technologii i frameworków	35

7.12	Opis katalogów aplikacji	36

7.13	Opis najważniejszych elementów	37

7.13.1	BTConnectListener	37

7.13.2	BTConst	38

7.13.3	BTUtils	40

7.13.4	Pobranie informacji o danych z urządzenia	40

7.13.5	ReadFileListener	41

7.14	Cykliczny kod nadmiarowy	41

7.14.1	Tabela CRC8	41

7.15	ECGInnerItem	42

7.16	ECGItem	45

7.17	TempItem	47

7.18	BPItem	48

7.19	Przykład wyświetlenia zmiennych w layoucie	49

7.20	Uwierzytelnienie bazy danych	50

7.21	Opis functions.php	50

7.22	Opis register.php	51

7.23	Struktura tabeli pacjenci	51

8.0	Instalowanie systemu na urządzeniu mobilnym	52

8.1	Instalowanie MED-box w Androidzie	52

8.2	Instalowanie MED-box w domu pacjenta	54

8.3	Zakładane korzyści	54

9.0	Pomiar ciśnienia oraz EKG – tabele	55

9.1	Pomiar EKG	55

9.2	Pomiar ciśnienia	56

9.3	Pomiar glukozy	56

  - Zakres działania Systemu MED-box

  - Opis systemu MED-box

„Inteligentny system wsparcia MED-box” jest systemem teleinformatycznym, wykrywającym sytuację zagrożenia zdrowia i/lub życia osoby starszej. Rozwiązanie zapewnia osobom starszym po 65 roku życia, skuteczną profilaktykę najczęstszych i najgroźniejszych dla życia chorób wieku geriatrycznego (zawałów, udarów i wylewów) poprzez wczesne wykrywanie zagrożeń. Zakłada zdalne realizowanie usługi polegającej na:

- zbieraniu i gromadzeniu parametrów życiowych osoby, takich jak: EKG, częstość akcji serca, ciśnienie krwi, saturacja krwi, temperatura ciała, pomiar glukozy. Dane zbierane są poprzez umieszczenie w otoczeniu chorego: urządzenia telemedycznego Checkme Pro, ciśnieniomierza AirBP oraz glukometru.

- możliwość wysyłaniu zebranych danych z aplikacji przy pomocy smartphone’a pracującego w systemie Android do zewnętrznej pamięci w celu przetworzenia i analizy danych. Za pomocą smartfona możliwe będzie przesłanie zebranych danych na dysk internetowy. Dzięki temu informacje o stanie zdrowia pacjenta będą szybko dostępne z dowolnego miejsca (np. dla lekarza, opiekuna). System będzie realizował dwie funkcje:

  - uruchomienie systemu automatycznego wykrywania zagrożeń przez zastosowanie algorytmów - przeliczających wyniki pacjenta (czy jest w stanie zagrożenia udarem/zawałem). Ułożenie algorytmów będzie stanowiło część pracy ekspertów na etapie przygotowawczym,

  - analizę wyników przez system i wysyłanie sygnału/informacji o występującym ryzyku do max. 10 wybranych punktów/osób

- interwencji medycznej - na potrzeby testowania zostanie uruchomiony system wspomagania decyzji w sytuacjach zagrożenia życia. MED-box będzie wysłał zgłoszenia o wystąpieniu sytuacji zdrowotnie ryzykownej u osoby objętej wsparciem Systemu. Zgodnie z założeniami Grantobiorcy możliwe będzie wpisanie 10 punktów/odbiorców, które otrzymają informację o zagrożeniu (np. lekarz prowadzący, opiekun, członek rodziny itp.).

MED-box może zapewnić zintegrowany oraz wszechstronny nadzór nad przewlekle chorymi pacjentami w wieku geriatrycznym.

  - Problem, na który odpowiada innowacja

Innowacja społeczna odpowiada na potrzeby osób starszych, do których zalicza się m.in. trudność z rozpoznaniem wczesnych symptomów stanów chorobowych, a co za tym idzie – brak interwencji we wczesnym stadium choroby. Biorąc pod uwagę, że do najczęstszych przyczyn umieralności osób w wieku po 65 roku życia należą zawały oraz udary, a także fakt, że wielu z nich można by uniknąć dzięki rozpoznaniu pierwszych symptomów – Innowacja MED-box może wpłynąć na zmianę sytuacji. Założeniem systemu MED-box jest stworzenie warunków dla wczesnego wykrywanie zagrożeń, ocenę ryzyka pacjenta i szybką interwencję medyczną.

  - Grupa odbiorców

Końcowymi odbiorcami wsparcia systemu MED-box są osoby w wieku 65 +, wyłonionych na podstawie wywiadu z lekarzem jako zagrożonych wystąpieniem zawału/udaru/wylewu.

  - Do czego ma służyć rozwiązanie?

Zadaniem przygotowanego Systemu jest rozpoznanie i zasygnalizowanie parametrów zdrowotnych, które wskazują na zbliżający się poważniejszy epizod chorobowy, poprzez wykrycie:

- wzrostu ciśnienia zagrażającego występowaniu mikroudarów, które przebiegają w sposób nieświadomy dla osoby starszej, a przy odpowiednio wczesnej reakcji – pozwoli na działania profilaktyczne i zapobiegnięcie udarom o znacznej sile, po których osoba wymaga długotrwałej/stałej opieki, leczenia, a często również wsparcia opiekuna.

- nieprawidłowego poziomu glukozy

- arytmii serca w tym wystąpienie m.in. migotania przedsionków oraz zaburzeń w pracy rytmu serca co zapobiegnie sytuacjom zagrażającym życiu pacjenta i prowadzących do zgonu.

Rozwiązanie wpływa na wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego osób chorujących na choroby przewlekłe i związane z wiekiem, a także zmniejszenie liczby hospitalizacji i zgonów.

  - Funkcje systemu

  - Rejestracja i logowanie

Rysunek 1 Ekran logowania

Ekran logowania uruchamia się po pierwszym uruchomieniu aplikacji. Aby poprawnie zalogować się do aplikacji użytkownik powinien wpisać poprawne dane autoryzacyjne. W razie braku konta w systemie, użytkownik może przejść do ekranu rejestracyjnego.

    - Funkcjonalność ekranu

Opis funkcjonalności ekranu logowania:

- Kliknięcie przycisku „zaloguj” po wpisanych danych autoryzacyjnych powoduje zalogowanie do aplikacji,

- Kliknięcie przycisku „Nowe konto” powoduje przeniesienie na ekran rejestracji nowego konta użytkownika.

- Kliknięcie przycisku „Przypomnij hasło” otwiera ekran przypomnienia hasła.

  - Ekran przypomnienia hasła

Użytkownik  po  wpisaniu maila użytego przy rejestracji klika przycisk „Przypomnij”. Dane autoryzacyjne zostają przysłane na podany przy rejestracji adres e-mail.

Rysunek 2Ekran rejestracji

Ekran rejestracji

Ekran rejestracji umożliwia założenie nowego konta w systemie MED-box.

    - Funkcjonalności ekranu

Opis funkcjonalności ekranu rejestracji:

- Kliknięcie przycisku „Załóż konto” powoduje walidację formularza i wysłanie danych na serwer. Po poprawnej rejestracji użytkownik zostaje automatycznie zalogowany do aplikacji.

- Kliknięcie przycisku „Wyświetl regulamin” powoduje otwarcie regulaminu aplikacji.

Reguły walidacji formularza rejestracyjnego:

- Użytkownik musi wpisać poprawny adres
e-mail.

- Użytkownik musi wpisać hasło składające się z co najmniej ośmiu znaków.

- Użytkownik musi wprowadzić identyczne hasło w drugim polu do tego celu.

- Użytkownik musi wprowadzić poprawny numer telefonu.

- Do poprawnej walidacji jest wymagane zaznaczenie opcji „Akceptuję regulamin”.

  - Ekran główny i menu nawigacyjne systemu MED-box

Po poprawnym zalogowaniu do systemu MED-box  zostaje otwarty ekran główny aplikacji. Ekran zapewnia nawigację do głównych funkcjonalności aplikacji.

    - Funkcjonalność ekranu

Kliknięcie w główne ikony powoduje otwieranie odpowiadających ekranów: Wyniki dotyczące EKG, pomiary ciśnienia, pomiary temperatury oraz pomiary wykonane gleukometrem.

  - Ekran EKG

Rysunek 3 Ekran główny

Po wybraniu ikony (EKG) z ekranu głównego użytkownik zostaje przeniesiony do widoku z listą wykonań EKG. Każda z pozycji zawiera datę wykonania oraz godzinę.

    - Funkcjonalność ekranu

Po wejściu w ekran pomiaru EKG sprawdzone zostanie połączenie z urządzeniem oraz pobrany zostanie ostatni pomiar wykonany przez użytkownika. Kliknięcie w pozycję z listy pomiarów EKG powoduje otwarcie ekranu zawierającego dane z wykonanego pomiaru EKG (Ekran wyniku pomiaru EKG). Przycisk wyloguj przeniesie użytkownika do ekranu logowania i rejestracji.

  - Ekran wyniku pomiaru EKG

Ekran wyniku pomiaru EKG wyświetla dane dotyczącego wybranego pomiaru.

Dane pobrane oraz wyświetlane dla każdego z pomiarów to:

Odstęp QT – fragment zapisu elektrokardiograficznego od początku załamka Q do końca załamka T, obejmujący wspólny czas trwania zespołu QRS, odcinka ST i załamka T. Czas jego trwania i morfologia zapisu odpowiada depolaryzacji i repolaryzacji mięśniówki komór. Nieprawidłowy odstęp QT stwarza predyspozycję do występowania groźnych dla życia komorowych zaburzeń rytmu.

Rysunek 4 Ekran wyniku EKG

Częstość akcji serca (HR) – tętno, które potocznie nazywamy pulsem, to tak naprawdę falisty ruch naczyń tętniczych. Puls zależy od skurczów serca oraz elastyczności ścian tętniczych. Wpływ na puls ma również nasza kondycja – osoby regularnie uprawiające sport mają zwykle trochę niższy puls – oraz wiek. Wyższy puls obserwujemy po wysiłku fizycznym albo w silnych emocjach, a niższy puls podczas odpoczynku i snu.

Zespół QRS – w terminologii medycznej określenie fragmentu zapisu elektrokardiograficznego. Mianem tym określa się największy zespół załamków EKG. Opisuje depolaryzację (pobudzenie) mięśni komór serca i składa się z jednego lub kilku załamków określanych kolejno jako Q, R i S, w zależności od miejsca wystąpienia i kierunku wychylenia.

Odstęp QTc – skorygowany odstęp QT (wzór Bazetta)

Zinterpretowany zapis wyniku EKG – informacja na temat wyniku diagnostycznego EKG.

  - Ekran pomiaru ciśnienia

Po wybraniu ikony (ciśnieniomierz) z ekranu głównego użytkownik zostaje przeniesiony do widoku z listą wykonań pomiarów ciśnienia krwi. Każda z pozycji zawiera datę wykonania oraz godzinę, a także informację na temat wykonanego pomiaru.

Dane pobrane oraz wyświetlane dla każdego z pomiarów to:

Ciśnienie rozkurczowe – zwane też dolnym, rejestrowane przez urządzenia pomiarowe, gdy serce się rozkurcza i wypełnia krwią.

Rysunek 5 Ekran pomiaru ciśnienia

Ciśnienie skurczowe – ciśnienie skurczowe, zwane potocznie górnym. Informuje o ciśnieniu krwi w tętnicach podczas skurczu serca i wyrzutu krwi do głównej tętnicy - aorty.

Częstość akcji serca (HR) – tętno, które potocznie nazywamy pulsem, to tak naprawdę falisty ruch naczyń tętniczych. Puls zależy od skurczów serca oraz elastyczności ścian tętniczych. Wpływ na puls ma również nasza kondycja – osoby regularnie uprawiające sport mają zwykle trochę niższy puls – oraz wiek. Wyższy puls obserwujemy po wysiłku fizycznym albo w silnych emocjach, a niższy puls podczas odpoczynku i snu.

    - Funkcjonalność ekranu

Po wejściu w ekran pomiaru ciśnienia sprawdzone zostanie połączenie z urządzeniem oraz pobrany zostanie ostatni pomiar wykonany przez użytkownika. Użytkownik może powrócić do głównego ekranu. Przycisk wyloguj przeniesie użytkownika do ekranu logowania i rejestracji.

  - Ekran pomiaru temperatury

Po wybraniu ikony (termometr) z ekranu głównego użytkownik zostaje przeniesiony do widoku z listą wykonań pomiarów temperatury. Każda z pozycji zawiera datę wykonania oraz godzinę, a także informację na temat wykonanego pomiaru. Prezentowane pomiary są w stopniach Celcjusza.

    - Funkcjonalność ekranu

Po wejściu w ekran pomiaru temperatury sprawdzone zostanie połączenie z urządzeniem oraz pobrany zostanie ostatni pomiar wykonany przez użytkownika. Użytkownik może powrócić do głównego ekranu. Przycisk wyloguj przeniesie użytkownika do ekranu logowania i rejestracji.

  - Ekran pomiaru SpO2

Po wybraniu ikony (SpO2) z ekranu głównego użytkownik zostaje przeniesiony do widoku z listą wykonań pomiarów SpO2. Każda z pozycji zawiera datę wykonania oraz godzinę, a także informację na temat wykonanego pomiaru. Wartości przedstawione są w procentach

    - Funkcjonalność ekranu

Po wejściu w ekran pomiaru SpO2 sprawdzone zostanie połączenie z urządzeniem oraz pobrany zostanie ostatni pomiar wykonany przez użytkownika. Użytkownik może powrócić do głównego ekranu. Przycisk wyloguj przeniesie użytkownika do ekranu logowania i rejestracji.

  - Ekran pomiaru Akcja serca

Po wybraniu ikony (Akcja serca) z ekranu głównego użytkownik zostaje przeniesiony do widoku z listą wykonań pomiarów akcji serca. Każda z pozycji zawiera datę wykonania oraz godzinę, a także informację na temat wykonanego pomiaru. Wartości przedstawione są w ilość uderzeń/minutę.

    - Funkcjonalność ekranu

Po wejściu w ekran pomiaru akcja serca sprawdzone zostanie połączenie z urządzeniem oraz pobrany zostanie ostatni pomiar wykonany przez użytkownika. Użytkownik może powrócić do głównego ekranu. Przycisk wyloguj przeniesie użytkownika do ekranu logowania i rejestracji.

  - Ekran osoby alarmowe

Po wybraniu przycisku (Osoby alarmowe) z ekranu głównego użytkownik zostaje przeniesiony do widoku z listą maili osób alarmowych, którą może dowolnie edytować.

    - Funkcjonalność ekranu

Użytkownik może dodać lub usunąć bieżące osoby alarmowe. Przycisk wyloguj przeniesie użytkownika do ekranu logowania i rejestracji.

  - Ekran pomiaru glukometrem

Po wybraniu ikony (glukometr) z ekranu głównego użytkownik zostaje przeniesiony do widoku z listą wykonań pomiarów glukozy. Każda z pozycji zawiera datę wykonania oraz godzinę, a także informację na temat wykonanego pomiaru. Glikemia, czyli wartość stężenia glukozy we krwi wyrażana jest w jednostce - mmol/L (milimol na litr).

    - Funkcjonalność ekranu

Po wejściu w ekran pomiaru glukometru sprawdzone zostanie połączenie z urządzeniem oraz pobrany zostanie ostatni pomiar wykonany przez użytkownika. Użytkownik może powrócić do głównego ekranu. Przycisk wyloguj przeniesie użytkownika do ekranu logowania i rejestracji.

  - Instrukcja wykonywania pomiarów

  - Informacje podstawowe o urządzeniu Checkme PRO

- Ekran dotykowy

Użyj opuszka palca, aby stuknąć lub przesunąć po ekranie dotykowym.

Do obsługiwania ekranu nie używaj paznokcia ani żadnego przedmiotu.

- Czujnik temperatury na podczerwień

- Wewnętrzny czujnik SpO2

- Wskaźnik LED

  - Wył.: monitor jest wyłączony lub pracuje w trybie gotowości.

  - Zielony: monitor jest włączony i działa prawidłowo lub akumulatorjest w pełni naładowany;

  - Niebieski: akumulator jest ładowany.

  - Miga na czerwono: niski stan naładowania akumulatora.

- Złącze wielofunkcyjne

- Domek/Wł./wył. Zasilania

  - Gdy monitor jest wyłączony, naciśnij ten przycisk, aby go włączyć.

  - Gdy monitor jest włączony, naciśnij i przytrzymaj go przez 2 sekundy, aby go wyłączyć.

  - Podczas pracy naciśnięcie tego przycisku spowoduje przełączenia na ekran główny, ekran kalendarza lub powrót do górnego menu.

- Prawa elektroda EKG

- Głośnik

- Lewa elektroda EKG

Załóż ją na lewą dłoń, lewą stronę brzucha lub lewe kolano.

- Otwór paska na szyję

- Tylna elektroda EKG

Użyj prawego palca wskazującego lub środkowego, aby ją nacisnąć.

  - Ekran główny

Ekran główny wygląda jak powyżej. Przesunięcie palcem z prawej do lewej umożliwia przełączenie na stronę drugą i odwrotnie.

  - Korzystanie z urządzenia Checkme Pro

  - Przed użyciem

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy stosować wyłącznie kable, elektrody, czujniki i inne akcesoria określone w niniejszym podręczniku.

Urządzenie nie jest wyposażone w alarmy i nie będzie emitowało dźwięku, gdy odczyt jest zbyt niski lub zbyt wysoki.

  - Przed użyciem EKG

Przed użyciem funkcji Rejestrator, w celu uzyskania precyzyjnych pomiarów należy zwrócić uwagę na następujące punkty.

- Elektroda EKG musi być umieszczona bezpośrednio na skórze.

- Jeżeli skóra lub dłonie są suche, przed wykonaniem pomiaru należy je zwilżyć wilgotną ściereczką.

- Jeżeli elektrody EKG są brudne, należy usunąć zabrudzenie za pomocą miękkiej ściereczki lub wacika zwilżonego w alkoholu dezynfekcyjnym.

- Podczas pomiaru nie należy dotykać ciała ręką, na której wykonywany jest pomiar.

- Proszę zwrócić uwagę, że nie może być kontaktu skóry prawej i lewej ręki. W innym przypadku pomiar nie może zostać przeprowadzony prawidłowo.

- Podczas pomiaru należy pozostać nieruchomo, nic nie mówić i trzymać urządzenie nieruchomo. Jakiekolwiek ruchy mogą zafałszować pomiary.

- W miarę możliwości pomiar należy wykonywać na siedząco, a nie na stojąco.

    - Ostrzeżenia i środki ostrożności Przed użyciem EKG

- Podczas podłączania elektrod zewnętrznych i/lub kabli pacjenta proszę upewnić się, że złącza nigdy nie stykają się z innymi częściami przewodzącymi lub z ziemią. W szczególności należy upewnić się, że wszystkie elektrody EKG są przymocowane do pacjenta, aby zapobiec ich zetknięciu się z częściami przewodzącymi lub ziemią.

- W przypadku stosowania EKG do monitorowania długoterminowego, w celu zapewniania jakości skóry należy okresowo sprawdzać miejsce przymocowania elektrod. Jeżeli jakość skóry ulegnie zmianie, należy zmienić elektrody lub zmienić miejsce przymocowania.

- Niniejszego urządzenia nie należy używać podczas defibrylacji.

- Interferencje z nieuziemionego aparatu w pobliżu pacjenta oraz interferencje z zabiegów elektrochirurgicznych mogą powodować problemy z krzywymi.

- Algorytm ST został przetestowany pod kątem dokładności danych odcinka ST. Znaczenie zmian odcinka ST musi zostać określone przez specjalistę medycznego.

    - Rejestrator EKG

Informacje o Rejestratorze EKG

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed użyciem tej funkcji proszę przeczytać część 4.2.

W monitorze Checkme dostępne są różne metody wykonywania pomiaru EKG. Rejestrator EKG oferuj cztery różne metody pomiaru EKG. Stuknij ikonę (lewo-prawo), aby przełączać się między dwoma stronami.

Jak przedstawiono powyżej, od lewej do prawej są to:

- Metoda A: Odprowadzenie I, prawa ręka do lewej ręki

- Metoda B: Odprowadzenie II, prawa ręka do lewej części brzucha

- Metoda C: Odprowadzenie I, lewy nadgarstek do prawego nadgarstka

- Metoda D: Odprowadzenie II, prawy nadgarstek do lewej dolnej części brzucha

Metody A i B oferują większy komfort niż metody C i D, ale bez wartości odcinka ST. Metody C i D wymagają stosowania zewnętrznego kabla i elektrody EKG, co jest nieco bardziej skomplikowane, ale oferuje wartość odcinka ST i lepszy pomiar. Niezależnie od tego, która metoda zostanie wybrana do pomiaru EKG, podczas pomiaru proszę zachować stabilną postawę ciała i spokój. Ruchy mogą spowodować interferencje i nieprawidłowe odczyty lub wyniki analiz.

Najbardziej odpowiednia metoda lub procedura zależy od konfiguracji (kształtu) serca danego użytkownika. Jeżeli nie jest możliwe wykonywanie stabilnych pomiarów przy użyciu danej metody pomiarowej, może to być spowodowane nieszkodliwą przyczyną taką jak kształt serca. Jednak może to być także spowodowane chorobą lub schorzeniem. Ogólnie w większości sytuacji zalecane jest stosowanie metody A. Jeżeli amplituda krzywej EKG jest zbyt mała, wówczas należy użyciu metody B. Wybór metody C lub D jest zalecany w przypadku wymogu odczytu odcinka ST lub lepszej interpretacji przez lekarza.

Pomiar bez kabla

Aby rozpocząć pomiar Rejestr. EKG bez kabla:

- Jeżeli urządzenie jest na ekranie kalendarza, naciśnij przycisk Domek.

- Na ekranie głównym stuknij ikonę <Rejestr. EKG>.

- Wybierz metodę A lub B

- Wykonuj instrukcje odpowiednie dla wybranego trybu.

- Dociśnij prawy kciuk na prawej elektrodzie.

- Dociśnij prawy palec wskazujący do elektrody tylnej.

- W przypadku metody A dociśnij lewą elektrodę do lewej dłoni.

- W przypadku metody B dociśnij lewą elektrodę do lewej dolnej części brzucha.

Nie dociskaj urządzenia zbyt mocno do skóry, ponieważ może to spowodować interferencję EMG (elektromiograficzną). Po zakończeniu powyższych czynność trzymaj urządzenie stabilnie i zachowaj spokój.

- Gdy urządzenie wykryje stabilną krzywą, automatycznie rozpocznie pomiar. Pasek odliczania przesuwa się od lewej do prawej.

- Gdy pasek jest całkowicie wypełniony urządzenie przeanalizuje dane, a następnie wyświetli wynik pomiaru.

Pomiar z kablem

Aby rozpocząć pomiar Rejestr. EKG z kablem:

- Jeżeli urządzenie jest na ekranie kalendarza, naciśnij przycisk Domek.

- Na ekranie głównym wybierz <Rejestr. EKG>. Wybierz metodę C lub D.

- Postępuj zgodnie z instrukcjami w celu podłączenia kabla EKG i umieszczenia elektrod EKG.

- Usiądź lub stój i zachowaj spokój.

- Z dłońmi skierowanymi do góry umieść elektrodę pośrodku prawego nadgarstka.

- W przypadku metody C umieść drugą elektrodę pośrodku lewego nadgarstka.

- W przypadku metody D umieść drugą elektrodę w lewej dolnej części brzucha.

- Na wyświetlaczu zostanie wyświetlona krzywa EKG.

Urządzenie będzie monitorowało EKG w sposób ciągły, jednak do momentu naciśnięcia przycisku „PLAY” nie będą zapisywane żadne dane.

- Naciśnij przycisk „PLAY”, aby rozpocząć zbieranie danych EKG. Pasek odliczania przesuwa się od lewej do prawej.

- Gdy pasek jest całkowicie wypełniony urządzenie przeanalizuje dane, a następnie wyświetli wynik pomiaru.

  - Przed użyciem pomiar Temperatury

Informacje na temat termometru

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Termometr jest przeznaczony wyłącznie do pomiaru w wymienionym w niniejszym podręczniku miejscu na ciele.

- Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy soczewka jest nienaruszona. Jeżeli jest uszkodzona, proszę skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem.

- Urządzenie przed pomiarem musi znajdować się przez co najmniej 30 minut w pomieszczeniu, gdzie będzie wykonywany pomiar.

- Trzymanie urządzenia zbyt długo w ręce lub ubraniu może spowodować jego nagrzanie, co będzie przyczyną nieprawidłowych odczytów.

- Aktywność fizyczna, zwiększone pocenie się czoła, przyjmowanie leków zwężających naczynia oraz podrażnienia skóry mogą zaburzyć wynik.

- Na czole (skroniach) nie może być potu ani kosmetyków.

- Pomiar temperatury czoła zapewnia aktualny pomiar temperatury danej osoby. W razie wątpliwości co do interpretacji wyników lub nieprawidłowych wartości (np. gorączka) proszę skonsultować się z lekarzem. Dotyczy to także niewielkich zmian temperatury, jeżeli występują inne objawy chorobowe takie jak pobudzenie, silne pocenie się, zaczerwieniona skóra, szybkie tętno, tendencja do zapaści itp.

Temperatura waha się zależnie od części ciała, na której jest mierzona. U osoby zdrowej wahania mogą wynosić od 0,2°C do 1,0°C (0,4°F do 1,8°F) w różnych częściach ciała. Niniejsze urządzenie wykorzystuje do pomiaru temperatury czoła termometr na podczerwień.

Wahania temperatury czoła obejmują między innymi czynniki takie jak:

- Metabolizm danego człowieka

- Wiek — temperatura czoła jest wyższa u niemowląt i dzieci niż u dorosłych. U dzieci występują większe, szybsze i częstsze wahania temperatury. Prawidłowa temperatura czoła z wiekiem zmniejsza się.

- Temperatura otoczenia;

- Pora doby — temperatura czoła jest niższa rano i rośnie w ciągu dnia aż do wieczora.

- Aktywność — fizyczna i w mniejszym stopniu umysłowa zwiększa temperaturę czoła.

    - Wykonywanie pomiaru temperatury

Aby rozpocząć pomiar temperatury:

- Jeżeli urządzenie jest na ekranie kalendarza, naciśnij przycisk Domek.

- Na ekranie głównym wybierz <Termometr>.

- Przyciśnij czujnik termometru do skroni z odpowiednią siłą. Proszę upewnić się, że cały okrągły plastikowy uchwyt wokół soczewki jest całkowicie zasłonięty i do środka nie dostaje się światło.

- Proszę nacisnąć jeden raz przycisk Domek. Sygnał dźwiękowy „Bi” oznacza rozpoczęcie pomiaru. Następnie proszę przesuwać termometr wokół skroni przez około 3 sekundy do momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego „Bi-Bi” oznaczającego zakończenie pomiaru.

- Proszę zdjąć urządzenie, na ekranie którego wyświetlany jest wynik pomiaru.

  - Oksymetr

Informacje o oksymetrze

Monitor stanu zdrowia Checkme mierzy ilość tlenu we krwi, tętno oraz wskaźnik tętna. Monitor Checkme działa emitując dwie wiązki światła do małych naczyń krwionośnych lub kapilar palca mierząc ilość tlenu we krwi i wyświetlając pomiar na ekranie. Nasycenie tlenem (SpO2) jest mierzone i wyświetlane jako odsetek pełnej wartości. Zostaną także zmierzone i wyświetlone tętno (PR) oraz wskaźnik tętna (PI).

Pomiar bez kabla

Aby rozpocząć pomiar oksymetrem bez kabla:

- Jeżeli urządzenie jest na ekranie kalendarza, naciśnij przycisk Domek.

- Na ekranie głównym stuknij ikonę „Pulsoksymetr”.

- Włóż palec wskazujący do wbudowanego czujnika SpO2 tak jak to przedstawiono poniżej.

Rozluźnij palec i lekko naciśnij.

Gdy urządzenie wykryje stabilną krzywą, automatycznie rozpocznie pomiar. Pasek odliczania przesuwa się od lewej do prawej.

Gdy pasek jest całkowicie wypełniony urządzenie przeanalizuje dane, a następnie wyświetli wynik pomiaru.

Pomiar z kablem

Podłącz zewnętrzny czujnik SpO2 do złącza wielofunkcyjnego.

Włóż palec wskazujący lub środkowych do zewnętrznego czujnika SpO2. Upewnij się, że kabel jest ułożony wzdłuż górnej części dłoni, a paznokieć znajduje się w położeniu takim jak przedstawiono poniżej.

Jeżeli urządzenie jest na ekranie kalendarza, naciśnij przycisk Domek.

Stuknij ikonę <Pulsoksymetr>.

Na wyświetlaczu zostanie wyświetlona krzywa pletyzmogramu, SpO2 i tętno.

Urządzenie będzie monitorowało w sposób ciągły, jednak do momentu naciśnięcia przycisku nie będą zapisywane żadne dane.

Naciśnij przycisk , aby rozpocząć zbieranie danych SpO2. Pasek odliczania przesuwa się od lewej do prawej.

Gdy pasek jest całkowicie wypełniony urządzenie przeanalizuje dane, a następnie wyświetli wynik pomiaru.

  - Włączanie/wyłączanie Bluetooth

Monitor Checkme ma wbudowaną łączność bezprzewodową Bluetooth, która umożliwia eksportowanie zmierzonych zapisów do telefonów komórkowych pracujących pod kontrolą platformy Android z systemem MED-box.

Aby włączyć funkcję Bluetooth:

- Naciśnij przycisk Domek, aby wejść do ekranu głównego.

- Przesuń palcem z prawej do lewej, aby przełączyć na drugą stronę.

- Stuknij ikonę <Bluetooth>, urządzenie wejdzie w tryb Bluetooth, a na środku ekranu zostanie wyświetlona ikona Bluetooth.

Dane mogą być eksportowane jedynie w trybie Bluetooth. Naciśnięcie przycisku Domek spowoduje opuszczenie trybu Bluetooth.

  - Przeglądanie wyników zapisu EKG w MED-box

Aby przeglądać zapisy rejestratora EKG, z ekranu głównego wybierz ikonę (EKG).

  - Przeglądanie wyników termometru w MED-box

Aby przeglądać zapisy temperatury, z ekranu głównego wybierz ikonę (termometr).

  - Informacje podstawowe o urządzeniu AirBP

  - Nakładanie mankietu na ramię

- Owinąć mankiet wokół ramienia, około 1 do 2 cm nad wewnętrzną częścią łokcia, jak pokazano na rysunku.

- Mankiet należy umieszczać bezpośrednio przy skórze, ponieważ ubranie może powodować niewyraźne pulsy i błędy pomiaru.

- Zwarcie górnego ramienia spowodowane zwijaniem rękawów koszulowych może uniemożliwić dokładne odczyty.

- Upewnij się, że znacznik położenia tętnicy jest wzdłuż żyły.

  - Jak prawidłowo usiąść?
Aby wykonać pomiar, należy być zrelaksowanym i wygodnie siedzieć. Usiądź na krześle, nie krzyżując nóg, a stopy umieść płasko na podłodze. Połóż ramię na stole tak, aby mankiet był wypoziomowany względem serca.

  - Pomiar ciśnienia krwi

Aby wykonać pomiar krwi wybierz z ekranu urządzenia Checkme Pro ikonę NIBP i postępuj zgodnie z instrukcjami tekstowymi dostępnymi na ekranie urządzenia Checkme PRO.

- Pompywać mankiet, ściskając pompkę z prędkością wyświetlaną na ekranie urządzenia Checkme Pro.

- Po otrzymaniu instrukcji mówiącej o zaprzestaniu pompowania zastosuj się do niej, trzymając luźno pompkę oraz czekając na kolejną instrukcję.

- W niektórych przypadkach, jeżeli ciśnienie w mankiecie nie jest wystarczająco wysokie, aby można było dokonać pomiaru, wydana zostanie instrukcja dotycząca ponownego pompowania. Prosimy o postępowanie zgodnie z instrukcją.

- Typowy pomiar trwa około 30s.

- Odczyty ciśnienia krwi pojawią się na ekranie urządzenia po wykonaniu pomiaru.

- Po zakończonym pomiarze spuść powietrze z mankietu za pomocą przycisku odpowietrznika.

  - Przeglądanie wyników pomiaru ciśnienia krwi w MED-box

Aby przeglądać zapisy temperatury, z ekranu głównego wybierz ikonę (ciśnieniomierza).

  - Informacje na temat glukometru

  - Informacje podstawowe o glukometrze

  - Instrukcja wykonywania pomiaru glukozy

- Umyj ręce w ciepłej wodzie z mydłem. Wypłucz i wysusz całkowicie. Rozgrzej palce, aby zwiększyć przepływ krwi. Zaopatrz się w nowy pasek testowy z fiolki. Pasek testowy należy natychmiast włożyć do szczeliny w urządzeniu w sposób pokazany na ilustracji. Miernik włącza się automatycznie.

- Sprawdź, czy numer kodu w liczniku jest zgodny z kodem na fiolce pasków, których używasz.

- Kiedy symbol w prawym rogu zacznie migać jesteś gotowy do wykonania testu.

- Użyj dostarczonego urządzenia do nakłuwania w celu pobrania próbki krwi.

- Umieść pobraną próbkę krwi na pasku w celu wykonania pomiaru.

- Wynik testu pojawi się na wyświetlaczu w ciągu 8 sekund.

- Po wykonaniu testu usuń pasek z glukometru.

  - Dokumentacja techniczna

  - Bluetooth

W dobie cyfryzacji używamy coraz więcej urządzeń takich jak: komputer, telefon komórkowy, tablet, telewizor czy laptop. Wszelkie urządzenia przenośne połączone do tej pory były głównie kablami, a w czasach cyfryzacji wymogiem stało się korzystanie z technologii, za której pośrednictwem można zarówno przesyłać jak i odbierać dane oraz łączyć się z różnymi urządzeniami bez żadnych kabli. Bezprzewodowa technologia Bluetooth jest nowym standardem transmisji częstotliwości radiowych, który może być używany do łączenia się z różnymi urządzeniami w krótkim zasięgu i została wykorzystana przy tworzeniu projektu MED-box. Dzięki wykorzystaniu technologii Bluetooth w projekcie MED-box mamy możliwość łączyć się z wieloma czujnikami oraz urządzeniami oraz przesyłać i odbierać dane bez dodatkowych kabli oraz zmniejszania komfortu osoby używającej MED-box.

  - Android Studio

Android Studio to środowisko programistyczne (IDE) stworzone przez Google na bazie IntelliJ, które kierowane jest do developerów aplikacji na Androida. Pozwala ono wygodnie projektować, tworzyć i debugować własne programy na najpopularniejszą obecnie platformę systemową dla urządzeń mobilnych.

  - Manifest Android

Android Manifest jest plikiem .xml. Każda aplikacja napisana pod system Android zawiera ten plik. Jest to plik, który zawiera opis podstawowych właściwości aplikacji i definicje jej składników. Plik ten zawiera również deklarację aby korzystać z technologii Bluetooth w tej aplikacji.

<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN"/>

<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH"/>

  - Profil Bluetooth

Istotnym zagadnieniem w standardzie Bluetooth są profile, od których to zależy dalszy rozwój tej techniki komunikacji. Jej twórcy poświęcili bardzo wiele miejsca w dokumentach standaryzacyjnych szeregu profili aplikacji, czyli ogólnych wymagań stawianych oprogramowaniu, umożliwiającemu realizację różnego typu usług telekomunikacyjnych. Profile służą zapewnieniu kompatybilności między aplikacjami oraz urządzeniami Bluetooth pochodzącymi od różnych producentów.  Profil Bluetooth jest specyfikacją, która określa ogólne zachowanie się urządzenia Bluetooth podczas komunikacji z innym urządzeniem Bluetooth. Urządzenie Bluetooth musi być w stanie zinterpretować określony profil Bluetooth, aby mogło komunikować się z innym urządzeniem Bluetooth. Profil Bluetooth określa wiele różnych zastosowań i aplikacji, które mogą być używane przez programistę do komunikacji z urządzeniami Bluetooth.

  - Usługi (Services)

Usługa to zbiór danych i związanych z nimi zachowań mających na celu wykonywanie określonej funkcji dla urządzenia. Każda usługa ma swój identyfikator UUID (Universally Unique Identifier). UUID może mieć postać 16 bitów (oficjalna operacja BLE) lub 128 bitów (niestandardowa opcja). Dostępne są głównie dwa rodzaje usług: pierwotne i wtórne. Usługa podstawowa zapewnia podstawową funkcjonalność urządzenia, a usługa dodatkowa świadczy dodatkowe możliwości (funkcje), jeżeli jakakolwiek usługa podstawowa odnosi się do usługi dodatkowej. Usługa zawiera również cechy charakterystyczne (Characteristics)

  - Characteristics (Charakterystyki)

Charakterystyki zawierają dane. Deklaracja i wartość są głównymi atrybutami cech charakterystycznych. Pojedynczą właściwością jest zbiór deklaracji, wartości i wszelkich atrybutów deskryptora.

  - UUID - uniwersalny niepowtarzalny identyfikator

UUID (Universally Unique Identifier) oznacza uniwersalny niepowtarzalny identyfikator, który jest 128-bitowym (16-bajtowym) numerem. Bluetooth i inne protokoły używają numeru UUID do identyfikacji urządzeń. W specyfikacji Bluetooth dostępny jest również 16-bitowy lub 32-bitowy format UUID. Skrócone identyfikatory UUID mogą być używane tylko wtedy, gdy definiuje je specyfikacja Bluetooth.

  - HCI Log (Narzędzia programistyczne android)

Android udostępnia funkcję, która może zapisać cały dziennik komunikacji Bluetooth w jednym pliku .HCI (Host Controller Interface) log. Aby aktywować tę funkcję, należy najpierw aktywować opcję Android Developer. Aby aktywować opcję Android Developer, należy najpierw przejść do ustawień, kliknąć na Informacje o urządzeniu, a następnie nacisnąć 7 razy w wiersz numer kompilacji

  - Technologia aplikacji

System został zbudowany w oparciu o Android SDK.

Jako serwer bazy danych została wybrana MySQL.

Jako serwer aplikacji został zastosowany Apache HTTP Server.

Jako platforma aplikacyjna zastosowany został PHP 7.

  - Bezpieczeństwo danych i reguł dostępu

Wszystkie zasoby udostępniane przez serwer WWW (Apache HTTP Server 2) są chronione. Oznacza to, że przy odwołaniu klienta (systemu MED-box) do tych zasobów serwer uruchomi stosowne mechanizmy uwierzytelniające klienta i określające jego uprawnienia. Jeśli uwierzytelnienie się nie powiedzie lub klient nie będzie miał odpowiednich uprawnień, to dany zasób nie zostanie mu udostępniony (brak możliwości zalogowania do aplikacji).

  - Opis wykorzystywanych bibliotek, technologii i frameworków

Aplikacja MED-box napisana została z wykorzystaniem Android SDK w programie Android Studio. Pełna dokumentacja dotycząca biblioteki znajduje się pod adresem https://developer.android.com/docs/

  - Opis katalogów aplikacji

Przyjrzyjmy się zawartości katalogów naszej aplikacji.

Katalog assets zawiera pliki dźwiękowe.

Katalog Java zawiera klasy napisane w .java, które są niezbędne do poprawnego działania naszej aplikacji, przykładowo klasy aktywności.

Katalog libs zawiera niezbędne do działania programu biblioteki.

Katalog res (od resources) wszystkie statyczne zasoby – obrazki, pliki dźwiękowe, video etc.

Widzimy też „wolno leżący” plik AndroidManifest.xml w którym znajdują się ustawienia takie jak określenie która aktywność (ekran) jest główna, własności całej aplikacji jako takiej (typu ikonka etc), uprawnienia jakie są wymagane przez program (np. do korzystania z bluetooth czy internetu).

<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN"/>
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH"/>
<uses-permission android:name="android.permission.MOUNT_UNMOUNT_FILESYSTEMS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE"/>

<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET">
</uses-permission>

  - Opis najważniejszych elementów

Katalog .bluetooth wewnątrz katalogu .java

Katalog bluetooth zawiera klasy używane do komunikacji z urządzeniami (czujnikami) z wykorzystaniem Bluetooth.

    - BTConnectListener

Klasa odpowiedzialna za determinowanie czy połączenie zostało ustalone.

public interface BTConnectListener{
   
   public static final byte ERR_CODE_NORMAL = -1;
   public static final byte ERR_CODE_TIMEOUT = -2;
   public static final byte ERR_CODE_EXP = -3;

   /**
    * Nawiązane z sukcesem
    */

   public void onConnectSuccess();
   
   /**
    * Błąd połaczenia

* @param errCode
    */

public void onConnectFailed(byte errCode);

    - BTConst

Klasa zawierające stałe determinujące długość komand, nazw plików oraz komendy bluetooth.

public class BTConstant {

// Długość komendy 
   public final static int WRITE_CONTENT_PKG_DATA_LENGTH = 1024;
   public final static int READ_CONTENT_ACK_DATA_LENGTH = 1024;
   public final static int COMMON_PKG_LENGTH = 8;
   public final static int COMMON_ACK_PKG_LENGTH = 12;
   public final static int READ_CONTENT_ACK_PKG_FRONT_LENGTH = 8;
   public final static int GET_INFO_ACK_PKG_LENGTH = 8 + 256;

// OK – 0, bład - 1
   public final static int ACK_CMD_OK = 0;
   public final static int ACK_CMD_BAD = 1;
   
   // Rozmiar nazwy pliku
   public final static byte BT_WRITE_FILE_NAME_MAX_LENGTH = 30;
   public final static byte BT_READ_FILE_NAME_MAX_LENGTH = 30;

// Komendy bluetooth
   public final static byte CMD_WORD_START_WRITE = 0x00;
   public final static byte CMD_WORD_WRITE_CONTENT = 0x01;
   public final static byte CMD_WORD_END_WRITE = 0x02;
   public final static byte CMD_WORD_START_READ = 0x03;
   public final static byte CMD_WORD_READ_CONTENT = 0x04;
   public final static byte CMD_WORD_END_READ = 0x05;
   public final static byte CMD_WORD_DEL_FILE = 0x06;
   public final static byte CMD_WORD_LIST_START = 0x07;
   public final static byte CMD_WORD_LIST_DATA = 0x08;
   public final static byte CMD_WORD_LIST_END = 0x09;
   public final static byte CMD_WORD_LANG_UPDATE_START = 0x0A;
   public final static byte CMD_WORD_LANG_UPDATE_DATA = 0x0B;
   public final static byte CMD_WORD_LANG_UPDATE_END = 0x0C;
   public final static byte CMD_WORD_APP_UPDATE_START = 0x0D;
   public final static byte CMD_WORD_APP_UPDATE_DATA = 0x0E;
   public final static byte CMD_WORD_APP_UPDATE_END = 0x0F;
   public final static byte CMD_WORD_GET_INFO = 0x14;
   public final static byte CMD_WORD_PING = 0x15;
   public final static byte CMD_WORD_PARA_SYNC = 0x16;
}

    - BTUtils

Nawiązanie połączenia z urządzeniem

public void interfaceConnect(String address, BTConnectListener listener) {
   new ConnectThread(address, listener).start();
}

    - Pobranie informacji o danych z urządzenia

public class GetInfoPkg {
   byte[] buf;
   
   public GetInfoPkg() {
      buf = new byte[BTConstant.COMMON_PKG_LENGTH];
      buf[0] = (byte)0xAA;
      buf[1] = BTConstant.CMD_WORD_GET_INFO;
      buf[2] = ~BTConstant.CMD_WORD_GET_INFO;
      buf[buf.length-1] = CRCUtils.calCRC8(buf);
   }

   public byte[] getBuf() {
      return buf;
   }
   
}

    - ReadFileListener

Wywoływane gdy pobierane są dane przez Bluetooth

public void onReadPartFinished(String fileName, byte fileType, float percentage);

Wywoływane gdy pobierane przez Bluetooth zostało zakończone z sukcesem

public void onReadSuccess(String fileName, byte fileType, byte[] fileBuf);

Wywoływane gdy pobieranie przez Bluetooth nie powiodło się

public void onReadFailed(String fileName, byte fileType, byte errCode);

  - Cykliczny kod nadmiarowy

Cykliczny kod nadmiarowy (cykliczna kontrola nadmiarowa, ang. Cyclic Redundancy Check, CRC) – system sum kontrolnych wykorzystywany do wykrywania przypadkowych błędów pojawiających się podczas przesyłania i magazynowania danych binarnych.

    - Tabela CRC8

private static final char[] Table_CRC8 = { 0x00, 0x07, 0x0E, 0x09, 0x1C,0x1B, 0x12, 0x15, 0x38, 0x3F, 0x36, 0x31, 0x24, 0x23, 0x2A, 0x2D,0x70, 0x77, 0x7E, 0x79, 0x6C, 0x6B, 0x62, 0x65, 0x48, 0x4F, 0x46,0x41, 0x54, 0x53, 0x5A, 0x5D, 0xE0, 0xE7, 0xEE, 0xE9, 0xFC, 0xFB,0xF2, 0xF5, 0xD8, 0xDF, 0xD6, 0xD1, 0xC4, 0xC3, 0xCA, 0xCD, 0x90,0x97, 0x9E, 0x99, 0x8C, 0x8B, 0x82, 0x85, 0xA8, 0xAF, 0xA6, 0xA1,0xB4, 0xB3, 0xBA, 0xBD, 0xC7, 0xC0, 0xC9, 0xCE, 0xDB, 0xDC, 0xD5,0xD2, 0xFF, 0xF8, 0xF1,

0xF6, 0xE3, 0xE4, 0xED, 0xEA, 0xB7, 0xB0,0xB9, 0xBE, 0xAB, 0xAC, 0xA5, 0xA2, 0x8F, 0x88, 0x81, 0x86, 0x93,0x94, 0x9D, 0x9A, 0x27, 0x20, 0x29, 0x2E, 0x3B, 0x3C, 0x35, 0x32,0x1F, 0x18, 0x11, 0x16, 0x03, 0x04, 0x0D, 0x0A, 0x57, 0x50, 0x59,0x5E, 0x4B, 0x4C, 0x45, 0x42, 0x6F, 0x68, 0x61, 0x66, 0x73, 0x74,0x7D, 0x7A, 0x89, 0x8E, 0x87, 0x80, 0x95, 0x92, 0x9B, 0x9C, 0xB1,0xB6, 0xBF, 0xB8, 0xAD, 0xAA, 0xA3, 0xA4, 0xF9, 0xFE, 0xF7, 0xF0,0xE5, 0xE2, 0xEB, 0xEC, 0xC1, 0xC6, 0xCF, 0xC8, 0xDD, 0xDA, 0xD3,0xD4, 0x69, 0x6E, 0x67, 0x60, 0x75, 0x72, 0x7B, 0x7C, 0x51, 0x56,0x5F, 0x58, 0x4D, 0x4A, 0x43, 0x44, 0x19, 0x1E, 0x17, 0x10, 0x05, 0x02, 0x0B, 0x0C, 0x21, 0x26, 0x2F, 0x28, 0x3D, 0x3A, 0x33, 0x34, 0x4E, 0x49, 0x40, 0x47, 0x52, 0x55, 0x5C, 0x5B, 0x76, 0x71, 0x78, 0x7F, 0x6A, 0x6D, 0x64, 0x63, 0x3E, 0x39, 0x30, 0x37, 0x22, 0x25, 0x2C, 0x2B, 0x06, 0x01, 0x08, 0x0F, 0x1A, 0x1D, 0x14, 0x13, 0xAE, 0xA9, 0xA0, 0xA7, 0xB2, 0xB5, 0xBC, 0xBB, 0x96, 0x91, 0x98, 0x9F, 0x8A, 0x8D, 0x84, 0x83, 0xDE, 0xD9, 0xD0, 0xD7, 0xC2, 0xC5, 0xCC, 0xCB, 0xE6, 0xE1, 0xE8, 0xEF, 0xFA, 0xFD, 0xF4, 0xF3 };

  - ECGInnerItem

Plik zawraca dane dotyczące EKG.

public int[] getECGData() {
   return ecgData; 
}

public byte[] getEcgDat() {
   return ecgDat;
}

public void setEcgDat(byte[] ecgDat) {
   this.ecgDat = ecgDat;
}

public int getHR() {
   return hr;
}
- wartość akcji serca
public int getST() {
   return st;
}
- wartość ST

public int getQRS() {
   return qrs;
}
- wartość QRS
public int getPVCs() {
   return pvcs;
}
- wartość PVC
public int getQTc() {
   return qtc;
}
- wartość QTC
public int getStrResultIndex() {
   return strResultIndex;
}

public int getTimeLength() {
   return timeLength;
}
- wartość czasu pomiaru
public byte getCheckMode() {
   return checkMode;
}

public byte getFilterMode() {
   return filterMode;
}
public int getQT() {
   return qt;
}

- wartość QT

  - ECGItem

Plik zawraca dane dotyczące EKG.

public Date getDate() {
   return date;

}

public byte getMeasuringMode() {
   return measuringMode;
}
- wartość typu pomiaru
public byte getVoiceFlag() {
   return voiceFlag;
}
- wartość czy flaga głosowa // nie używamy w projekcie
public byte getImgResult() {
   return imgResult;

}
public ECGInnerItem getInnerItem() {
   return innerItem;
}

public boolean isDownloaded() {
   return downloaded;
}
- czy pobrany wynik
public boolean isbDownloading() {
   return bDownloading;
}

public void setbDownloading(boolean bDownloading) {
   this.bDownloading = bDownloading;
}

public byte[] getDataBuf() {
   return dataBuf;
}

public void setDownloaded(boolean downloadState) {
   this.downloaded = downloadState;
}

public void setInnerItem(ECGInnerItem innerItem) {
   this.innerItem = innerItem;
}

  - TempItem

Plik zawraca dane dotyczące temperatury.

public Date getDate() {
   return date;
}
public byte getMeasuringMode() {

return measuringMode;
}
public float getResult() {
   return result;
}

- wartość wyniku temperatury
public byte getImgResult() {
   return imgResult;
}

public byte[] getDataBuf() {
   return dataBuf;

}

  - BPItem

public BPCalItem(byte[] buf) {
    
      if (buf.length!=MeasurementConstant.BPCAL_ITEM_LENGHT) {
         LogUtils.d("Error");
         return;
      }

calType = MeasurementConstant.BP_TYPE_RE;
      
      id = buf[0];
      Calendar calendar = new GregorianCalendar((buf[1] & 0xFF)
            + ((buf[2] & 0xFF) << 8)
      , (buf[3] & 0xFF) - 1, buf[4] & 0xFF,
      buf[5] & 0xFF, buf[6] & 0xFF, buf[7] & 0xFF);
      calDate = calendar.getTime();

if(buf[11]!=0){
         
         calType = MeasurementConstant.BP_TYPE_ABS;
         sbp = buf[11];
      }

}
   
   public Date getCalDate() {
      return calDate;
   }

   public byte getCalType() {
      return calType;
   }

   public byte getSbp() {
      return sbp;
   }

   public int getId() {
      return id;
   }
   
}

  - Przykład wyświetlenia zmiennych w layoucie

TextHR.setText("HR " + (curItem.getInnerItem().getHR() == 0 ? "--" : curItem.getInnerItem().getHR()) + "/min");

TextQRS.setText("QRS " + (curItem.getInnerItem().getQRS() == 0 ? "--" : curItem.getInnerItem().getQRS()) + "ms");
TextST.setText(StringMaker.makeSTValueStr(curItem.getMeasuringMode(), curItem.getInnerItem().getST()));

  - Uwierzytelnienie bazy danych

define('DB_USER', "root"); // użytkownik bazy danych

define('DB_PASSWORD', ""); // hasło do bazy danych

define('DB_DATABASE', "medbox"); // nazwa bazy danych

define('DB_SERVER', "localhost"); // serwer bazy danych

$con = mysqli_connect(DB_SERVER,DB_USER,DB_PASSWORD,DB_DATABASE);

// Sprawdź połączenie

if(mysqli_connect_errno())

{

echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();// nie można połączyć się z bazą danych

}

  - Opis functions.php

Zawiera funkcje do sprawdzania, czy użytkownik istnieje, funkcje do generowania zakodowanych haseł. Hashowanie haseł jest jednym z podstawowych względów bezpieczeństwa, które muszą zostać spełnione podczas projektowania aplikacji, która akceptuje hasła od użytkowników. Wszystkie hasła przechowywane w bazie danych aplikacji mogą zostać skradzione, jeśli baza danych zostanie naruszona, a następnie natychmiast wykorzystane do naruszenia nie tylko aplikacji, ale również kont użytkowników na innych usługach, jeśli nie używają unikalnych haseł.

function concatPasswordWithSalt($password,$salt){

global $random_salt_length;

if($random_salt_length % 2 == 0){

$mid = $random_salt_length / 2;

}

else{

$mid = ($random_salt_length - 1) / 2;

}

return

substr($salt,0,$mid - $password.substr($salt,$mid,$random_salt_length - 1);

}

  - Opis register.php

Plik odpowiedzialny jest za weryfikację czy email oraz hasło istnieją w bazie danych oraz rejestrują jeśli użytkownik nie ma konta podpiętego pod adres e-mail w systemie.

  - Struktura tabeli pacjenci

-- Struktura tabeli pacjenci --

CREATE TABLE `patients` (

`user_id` int(11) NOT NULL,

`useremail` varchar(50) NOT NULL,

`full_name` varchar(50) NOT NULL,

`userpesel` varchar(50) NOT NULL,

`password_hash` varchar(256) NOT NULL,

`salt` varchar(256) NOT NULL,

`created_date` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

Pozostałe tabele to: heartrate, ecg, spo, bp, glucometer, alarm, temp. Tabele przechowują pobrane wyniki:

- dla akcji serca jest to: data-godzina, wartość HR, user_id osoby wykonującej pomiar,

- dla EKG jest to: data-godzina, wartość HR, wartość QRS, wartość QT, wartość QTc oraz informacja o wykonanym pomiarze, a także user_id osoby wykonującej pomiar,

- dla gleukometru jest to: data-godzina, wartość glikemi, user_id osoby wykonującej pomiar,

- dla pomiaru ciśnienia (bp): data-godzina, wartość sys, wartość dia, wartość hr oraz user_id osoby wykonującej pomiar,

- dla pomiaru saturacji (spo2): data-godzina, wartość wykonanego badania, user_id osoby wykonującej pomiar

- dla pomiaru temperatury (temp): data-godzina, wartość wykonanego pomiaru, user_id osoby wykonującej pomiar

- dla osób alarmowych (alarm): adres email oraz user_id osoby dodającej daną osobę

  - Instalowanie systemu na urządzeniu mobilnym

  - Instalowanie MED-box w Androidzie

Aby zainstalować aplikacje spoza Google Play, nie trzeba robić roota ani żadnych tego typu rzeczy. Właściwie jedyna zmiana, jaką musimy wprowadzić to zmiana ustawień w Androidzie.

Wchodzimy więc w Ustawienia, a następnie w zakładkę Zabezpieczenia. Z jej poziomu zaznaczamy opcję: "Nieznane źródła. Zezwól na instalację aplikacji z nieznanych źródeł". Dzięki temu będziemy mogli instalować system MED-box.

Podłączamy urządzenie do komputera i przenosimy system MED-box do pamięci. Jeżeli nie macie zainstalowanego menadżera plików, to zaopatrzcie się w taki (np. Astro File Manager, File Manager, OI File Manager, ES File Explorer itp.). Z jego poziomu wejdziesz w Androidzie do katalogu, gdzie wrzuciłeś system MED-box. Można oczywiście skorzystać też z wbudowanej aplikacji do przeglądania plików – niektóre z nich mają nawet opcję filtrowania plików po typie, co pozwala od razu wyświetlić ostatnio dodane pliki.

Teraz wystarczy tylko dotknąć pakietu i zainstalować go w naszym urządzeniu z Androidem. Instalacja jest bardzo prosta i sprowadza się do dotknięcia przycisku „Instaluj”. Aplikacja zostanie zainstalowana w urządzeniu i wyświetli się na liście aplikacji w launcherze, tak samo, jak ma to miejsce w przypadku aplikacji pobranych ze Sklepu Play. Jeśli zechcemy aplikację usunąć, to wystarczy przejść do „Ustawienia > Menedżer aplikacji”, znaleźć daną pozycję na liście, a następnie wybrać „Odinstaluj”.

  - Instalowanie MED-box w domu pacjenta

Po zainstalowaniu systemu na telefonie pacjenta z systemem Android przystępujemy do założenia konta w systemie w widoku Rejestracja i Logowanie. Po zalogowaniu się do systemu pacjent zostanie przeszkolony z obsługi urządzeń oraz poruszania się po aplikacji mobilnej. Dostarczone urządzenia wraz z systemem MED-box to urządzenie Checkme Pro, ciśnieniomierz AirBP oraz glukometr. Użytkownik zaopatrzony zostanie :

- 1x jednostka monitora Checkme Pro

- 1x ciśnieniomierz AirBP

- 1x kabel ładujący USB Checkme Pro

- 1x kabel zasilający USB AirBP

- 1x jednostka glukometr

- 1x kabel zasilający glukometr

Użytkownik zostanie przeszkolony z wykonywania pomiarów zgodnie z punktem 3.0 Instrukcja wykonywania pomiarów.

  - Zakładane korzyści

Wykorzystanie inteligentnego wsparcia MED-box pozwoli na poprawę bezpieczeństwa pacjentów, zmniejszenie ryzyka zgonów oraz pogorszenia stanu zdrowia wymagającego hospitalizacji. Unikniecie niepotrzebnych hospitalizacji zapewni uniknięcie kosztownej rehabilitacji dla pacjentów po przebytych zawałach, udarach oraz z innymi kardiologicznymi dysfunkcjami. Koszt instalacji systemu MED-box jest tańszy niż długoterminowy pobyt osoby starszej w placówce medycznej. Kosztowne incydenty, które narażają starszych pacjentów na ryzyko zdrowotne, powodując stres u pacjentów i ich rodzin. Mogą one zostać zmniejszone przez wprowadzenie systemu wsparcia MED-box w domu seniora. Z czysto praktycznego punktu widzenia pomaga to w zmniejszeniu niepotrzebynch wyjazdów karetek do pacjenta. Opiekunowie zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin mogą uniknąć pracy po godzinach, a więc odchodzą koszty utrzymania dodatkowych etatów. Pacjenci z przewlekłymi schorzeniami poddawani długotrwałej rekonwalescencji, którzy otrzymają system inteligentnego wsparcia MED-box bedą zwalniani wcześniej ze szpitala, a liczba i częstotliwość połączeń alarmowych oraz osób przebywających w szpitalach również znacznie spadnie, szczególnie u pacjentów w wieku powyżej 65 lat.

  - Pomiar ciśnienia oraz EKG – tabele

  - Pomiar EKG

| Wynik | Warunek |
| --- | --- |
| Regularny rytm EKG | HR - normal |
| Wysoki rytm EKG | HR > 100bpm |
| Niski rytm EKG | HR < 60bpm |
| Wysoka wartość QRS | QRS>120ms |
| Niska wartość ST (tylko dla elektrod) | ST< -0.2mV |
| Wysoka wartość ST (tylko dla elektrod) | ST > +0.2mV |

  - Pomiar ciśnienia

Do zinterpretowania wartości ciśnienia tętniczego krwi została wykorzystana tabela z zaznaczonymi zakresami wartości ciśnienia krwi.

  - Pomiar glukozy

Normalny zakres glukozy we krwi wynosi 70-100 mg/dL (3,9-5,6 mmol/L) dla osób na czczo i mniej niż 140 mg/dL (7,8 mmol/L) dwie godziny po posiłku dla osób dorosłych bez cukrzycy. Skonsultuj się z lekarzem, aby dowiedzieć się, jaka jest Twoja docelowa wartość glukozy we krwi.